## thư yêu càu báo giá
DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ
(Kèm theo thư mời báo giá số /TTYTCX-KD Ngày tháng năm 2026
của Trung tâm y tế Cẩm Xuyên)
STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Quy cách (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng
| (2) | (4) |  | (9)
I | Phần I. Phần sinh hóa - huyết học
I.1 | Máy sinh hóa máu tự động RanDox - Daytona Plus
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Albumin ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Succinate pH 4.2: 75.00 mmol/l; Bromcresolgreen: 0.15 mmol/l; Brij 35 Detergent: 2 g/l - Khoảng đo: 0.15 - 8 g/dl - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 1.74 | Hộp (5 x 67 ml) | Hộp | 1
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GPT (ALAT) ở huyết thanh. huyết tương người - Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.5 (25°C): 70.00 mmol/l; L-Alanine: 410.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.7 U/ml; NADH: 0.3 mmol/l; α-Ketoglutarate: 18 mmol/l - Khoảng đo: 5-700 U/l | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 11
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-Amylase | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Amylase ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: Hepes-Buffer pH 7.1: 80 mmol/l; natrichloride: 40 mmol/l; Magnesiumchloride: 8 mmol/l; α-Glucosidase m.: ≥ 2 KU/l; natri azide: 0.09 %; Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/l - Khoảng đo: 3-1500 U/L - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.61 | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 1
4 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bất thường | - Mục đích sử dụng: huyết thanh kiểm soát chất lượng - Dạng đông khô- Sản xuất từ huyết tương người, đã khử chuẩn | 5ml | Lọ | 20
5 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | - Mục đích sử dụng: Huyết thanh kiểm soát chất lượng - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết tương người | 5ml | Lọ | 20
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GOT (ASAT) ở huyết thanh. huyết tương người - Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.8 (30°C): 80.00 mmol/l; L-Aspartate: 200.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.6 U/ml; MDH: ≥ 0.5 U/ml; NADH: 0.18 mmol/l; α-Ketoglutarate: 12 mmol/l - Khoảng đo: 5-700 U/l - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.41 | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 11
7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | - Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm trên máy sinh hóa - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người. | 3 ml | Lọ | 20
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Cholesterol ở huyết thanh. huyết tương người - Thành phần: Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/l 4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/l; Phenol: 25.0 mmol/l; Peroxidase: > 5.0 KU/l; Cholesterolesterase: > 150.0 U/l; Cholesteroloxydase: > 100.0 U/l; Natri azide: < 0.01 % - Khoảng đo: 4-750 mg/dl (0.104-19.3 mmol/l) | Hộp (5 x 67 ml) | Hộp | 7
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Creatinine ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: NaOH: 187.8 mmol/l; Phosphate: 7.5 mmol/l; Picric acid: 8.73 mmol/l - Khoảng đo: 0.1-20 mg/dl | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 9
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Glucose ở huyết thanh. huyết tương người - Thành phần: Hexokinase: ≥ 100 U/ml; G6P-DH: ≥ 300 U/ml; natri azide: 0.09 %; PIPES buffer pH 7.6: 100 mmol/l; Magnesium acetate: 10 mmol/l; ATP: 4 mmol/l; NAD: 3 mmol/l; natri azide: 0.09 % - Khoảng đo: 7-700 mg/dl | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 18
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein total | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Protein toàn phần ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Potassium natri tartrate: 22 mmol/l; natri hydroxide: 138 mmol/l; Potassium iodide: 30 mmol/l; Potassium natri tartrate: 18 mmol/l; natri hydroxide: 1.25 mol/l; Copper sulphate: 12 mmol/l - Khoảng đo: 0.2 - 12 g/dl | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 1
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Triglycerides ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Pipes buffer pH 7.0: 40 mmol/l; 4-Chlorophenol: 5 mmol/l; Magnesium ione: 5 mmol/l; ATP: 1 mmol/l; Peroxidase: ≥1 U/ml; Glycerol kinase: ≥1 U/ml; 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/l; Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/ml; natri azide: 0.05 %; Detergents - Khoảng đo: 10-1000 mg/dl | Hộp (5 x 67 ml) | Hộp | 6
13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Urea ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: TRIS buffer pH 8.1 (20°C): 50.00 mmol/l; α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/l; Urease: ≥ 1000 U/l; Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/l; NADH: 0.18 mmol/l - Khoảng đo: 3-400 mg/dl | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 6
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Uric acid ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: Phosphate-buffer pH 7.8: 100 mmol/l; 2.4.6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/l; Detergents: 2g/l; PAP: 4.5 mmol/l; Uricase: 3 U/ml; POD: 40 U/ml; Stabilizers - Khoảng đo: 0.25-30 mg/dl | Hộp (3 x 84 ml) | Hộp | 4
15 | Dung dịch rửa tính axit | - Dung dịch tẩy rửa có tính axit để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa Thành phần: Oxalic acid ≤ 0.15 g/l; Citric acid ≤ 0.25 g/l; PEG 400 ≤ 0.4 g/l | Hộp (5 x 67 ml) | Hộp | 12
16 | Dung dịch rửa tính kiềm | - Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa, Thành phần: 2-Aminoethanol ≤ 100 g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; EDTA-Na ≤ 0.5 %; Nonionic detergent ≤ 7% | Hộp (5 x 65 ml) | Hộp | 12
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng HDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 7.0): 30 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/l; Peroxidase: 2.4 KU/l; Ascorbatoxidase: 2.7 KU/l; Antihuman-β-Lipoprotein Antikörper; Cholesterolesterase: 4 KU/l; Cholesteroloxidase: 20 KU/l; F-DAOS: 0.8 mmol/l - Khoảng đo: 0.9 – 180 mg/dl | Hộp (2 x 80 ml) | Hộp | 12
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng LDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 6.8): 25 mmol/l; Cholesterolesterase: 5 KU/l; Cholesteroloxidase: 5 KU/l; HDAOS: 0.64 mmol/l; Catalase: 1000 KU/l; Good´s buffer (pH 7.0): 25 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 3.4 mmol/l; Peroxidase: 20 KU/l; natriazide: 0.1 % - Khoảng đo: 1-400 mg/dl | Hộp (3 x 80 ml) | Hộp | 8
19 | Bóng đèn máy sinh hoá | Bóng đèn dùng cho máy sinh hoá 12V - 20W | 1 chiếc / hộp | Chiếc | 4
I.2 | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Au480
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinin; Thành phần: Thuốc thử A chứa Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa; Thuốc thử B chứa Acid picric 25 mmol/L; Phương pháp: Jaffé Compensated; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,04 mg/dL (3,95 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL (1768 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5% (huyết thanh, nước tiểu); Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7% (huyết thanh, nước tiểu) | 5x60ml+5x60mL | Hộp | 6
2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP; Thành phần: Huyết thanh người (dạng bột đông khô) | 1x1mL | Hộp | 5
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5; Phương pháp: Quang phổ, Glucose Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Dịch não tủy; Giới hạn phát hiện: 3,6 mg/dL (0,199 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 500 mg/dL (27,5 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2% | 10x60mL | Hộp | 12
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Thuốc thử A chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L; Thuốc thử B chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L, đồng (II) acetat 21 mmol/L, kali iodid 60 mmol/L; Phương pháp: Quang phổ, Biuret; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,8 g/L; Giới hạn tuyến tính: 150 g/L; Độ lặp lại: CV ≤ 1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2% | 2x60ml + 2x20 mL | Hộp | 1
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglycerid | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglycerid; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm Pipes 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7; Phương pháp: Quang phổ, Glycerol Phosphate Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 5,99 mg/dL (0,067 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 600 mg/dL (6,78 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% | 10x60mL | Hộp | 6
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm Tris 100 mmol/L, 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L, urease > 140 U/mL, glutamat dehydrogenase > 140 U/mL, ethylenglycol 220 g/L, natri azid, pH 8; Thuốc thử B chứa NADH 1,5 mmol/L, natri azid; Phương pháp: Đo quang, Urease/Glutamate Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 3,69 mg/dL ure (BUN 1,72 mg/dL hoặc 0,614 mmol/L ure); Giới hạn tuyến tính: 300 mg/dL ure (BUN 140 mg/dL hoặc 50 mmol/L ure); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5% (huyết thanh, nước tiểu); Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% (huyết thanh, nước tiểu) | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 5
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5g/L, diclorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8; Phương pháp: Quang phổ, Uricase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,31 mg/dL (18,5 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 25 mg/dL (1487 µmol/L.); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5% (huyết thanh, nước tiểu); Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,5% (huyết thanh, nước tiểu) | 10x60mL | Hộp | 1
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm MES 50 mmol/L, canxi clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1; Phương pháp: Direct Substrate; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 4,5 U/L (0,074 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: 1300 U/L (21 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,5% | 8x20mL | Hộp | 1
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: Thuốc thử A chứa acid phosphoric 90 mmol/L, HEDTA 4,5 mmol/L, natri clorid 50 mmol/L, pH 1,5; Thuốc thử B chứa 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L; Phương pháp: Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,09 mg/dL (1,6 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 15 mg/dL (257 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5% | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 1
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL cholesterol; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm MES 100 mmol/L, polyme, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 6,5; Thuốc thử B chứa đệm MES 50mmol/L, cholesterol esterase 1,0 U/mL, peroxidase 1,0 U/mL, cholesterol oxidase 0,5 U/mL, N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- 3-methylanilin (TOOS) 4,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 5,5; Phương pháp: DIRECT TOOS; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 2,99 - 180 mg/dL (0,08 - 4,66 mmol/L); Giới hạn phát hiện: 0,9 mg/dL (0,02 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3% | 4x60 mL + 4x20 mL | Hộp | 9
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL cholesterol; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm MES 50 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase < 1,0 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, peroxidase > 1,0 U/mL, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6; Thuốc thử B chứa đệm MES 50 mmol/L, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 1,0 mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6; Phương pháp: Đo quang, DIRECT TOOS; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 4,55 - 700 mg/dL (0,12 - 18,1 mmol/L); Giới hạn phát hiện: 0,94 mg/dL (0,02 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% | 2x60 mL + 2x20 mL | Hộp | 10
12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Thuốc thử A chứa acid phosphoric 188 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9; Thuốc thử B chứa 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L; Phương pháp: Quang phổ, Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,109 mg/dL (1,86 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 38 mg/dL (650 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 1
13 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 1x0.5mL | Hộp | 2
14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 1x0.5mL | Hộp | 2
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1C | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Thuốc thử A chứa hỗn dịch hạt latex, natri azid 0,95 g/L, pH 8; Thuốc thử B chứa kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn định, pH 6; Phương pháp: Đo độ đục, sử dụng hạt latex, Direct; Loại mẫu: Mẫu máu; Dải đo: 2 – 140 mmol/mol; Giới hạn phát hiện: 1,9 mmol/mol; Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5% | 1x60ml+ 1x12ml | Hộp | 8
16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu người | 4Levelx0.5mL | Hộp | 1
17 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10% | 450ml | Bình | 2
18 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF) | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF); Thành phần: Huyết thanh người (đông khô) | 3x1mL | Hộp | 3
19 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF) | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF); Thành phần: Huyết thanh người (đông khô) | 3x1mL | Hộp | 3
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ɣ-GT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ɣ-GT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9; Thuốc thử B chứa ᵞ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 3,07 U/L (0,052 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 600 U/L (10 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 2
21 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. | 1x5l | Can | 6
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm Tris 100 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8; Thuốc thử B chứa hỗn dịch các hạt latex được phủ gamma-globulin người, natri azid 0,95 g/L; Phương pháp: Đo độ đục, Latex; Loại mẫu: Huyết thanh; Dải đo: 3,4 - 175 IU/mL; Giới hạn phát hiện: 3,4 IU/mL; Độ lặp lại: CV ≤ 2.5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% | 1x40mL+1x10mL | Hộp | 3
23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp; Thành phần: Huyết thanh người, được cung cấp ở dạng bột đông khô, có chứa RF | 1x3mL | Hộp | 12
24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 8,5 U/L (0,14 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 500 U/L (8,33 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 7
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 7,15 U/L (0,119 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 500 U/L (8,33 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6% | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 7
26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa;Thành phần: Huyết thanh người đông khô | 5x5 mL | Hộp | 3
27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Thuốc thử chứa Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7; Phương pháp: Đo quang, Cholesterol Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 4,2 mg/dL (0,109 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 1000 mg/dL (26 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,5% | 10x60mL | Hộp | 3
28 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người | 5x5mL | Hộp | 3
29 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người | 5x5mL | Hộp | 3
30 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6; Thuốc thử B chứa dạng hỗn dịch, chứa hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L; Phương pháp: Đo độ đục, Latex; Loại mẫu: Huyết thanh; Giới hạn phát hiện: 1,9 mg/L; Giới hạn tuyến tính: 150 mg/L; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 10
31 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea. Iso 13485. Phương pháp Urease UV. Dải đo: Huyết thanh: 1,8 – 300 mg/dL Nước tiểu: 7,1 – 4000 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.4 150 mM a-ketoglutaric acid 10 mM GLDH >500 U/L Urease >20000 U/L Chất không phản ứng và chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) Tris base, pH 8.4 20 mM NADH >0.2 mM Chất không phản ứng và chất bảo quản. | 4x50ml (R1) + 4x50ml (R2) | Hộp | 2
32 | Hóa chất xét nghiệm đường máu | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Glucose. Iso 13485. Phương pháp Hexokinase. Dải đo: Huyết thanh: 0,4 – 550 mg/dL Nước tiểu: 0,8 – 800 mg/dL Dịch não tủy: 0,8 – 400 mg/dL Thành phần Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7,8 156 mM MgSO4 14 mM NAD 3,2 mM ATP 3,1 mM Các chất không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Tris Base 500 mM MgSO4 25 mM Hexokinase >20000 U/L G6PDH >22000 U/L Các chất không phản ứng và chất bảo quản | 4x45ml (R1) + 4x15ml (R2) | Hộp | 8
33 | Hóa chất xét nghiệm Creatinin (Suy thận) | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Creatinine. Iso 13485. Phương pháp Jaffe kinetic. Huyết thanh: 0,03 – 25 mg/dL Nước tiểu: 0,1 – 370 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Thuốc thử 2 (R2) NaOH: 0,45 M Detergent: 0,4% Chất không phản ứng và chất bảo quản Picric acid Solution: 22 mM Chất không phản ứng và chất bảo quản | 4x38ml (R1) + 4x25ml (R2) | Hộp | 4
34 | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST (men tế bào: gan, tim) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST. Iso 13485. Phương pháp IFFC không dùng pyridoxal phosphate. Dải đo: 6-800 U/L Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 7,8): 193 mM MDH: > 1000 U/L D-LDH: > 1000 U/L L-aspartate: 360 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) NADH: 1,7 mM α-ketoglutarate: 90 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản. | 4x50ml (R1) + 4x12,5ml (R2) | Hộp | 7
35 | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT (men gan) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT. Iso 13485. Phương pháp IFFC không dùng pyridoxal phosphate. Dải đo: 8-800 U/L. Thành Phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 7,4): 125 mM D-LDH: < 3500 U/L L-Alanine: 624 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) NADH: 1,4 mM α-ketoglutarate: 75 mΜ Chất không phản ứng, chất bảo quản. | 4x50ml (R1) + 4x12,5ml (R2) | Hộp | 7
36 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin. Iso 13485. Phương pháp DPD. Dải đo 0,02 – 30 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Thuốc thử trắng (RB) DPD 2,2 mM Chất hoạt động bề mặt HCl 120 mM | 4x52,5ml (R1) + 4x52,5ml (R2) | Hộp | 1
37 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp/ Bilirubin liên hợp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Direct Bilirubin. Iso 13485. Phương pháp DPD. Dải đo 0,04 - 10 mg/dL Thành Phần Thuốc thử 1 (R1) Thuốc thử trắng (RB) DPD: 0,1 mM HCl: 300 mM Chất hoạt động bề mặt HCl: 300 mM Chất hoạt động bề mặt | 4x52,5ml (R1) + 4x52,5ml (R2) | Hộp | 1
38 | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Total protein. Iso 13485. Dải đo: 0,10 – 12 g/dL. Phương pháp Biuret. Thành phần: Thuốc thử 1 Potassium Sodium Tartrate: 50 mM Thuốc thử 2 Potassium Sodium Tartrate: 50 mM Potassium Iodide: 25 mM Copper (II) Sulfate: 25 mM | 4x50ml (R1) + 4x50ml (R2) | Hộp | 1
39 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Albumin. Phương pháp BCG. Dải đo: 0.12 – 6.00 g/dL. Thành phần Succinic acid:0,5 M Bromocresol Green: 0,75mM | 4x29ml | Hộp | 1
40 | Hóa chất xét nghiệm lipid Cholesterol | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol. Iso 13485 hoặc tương đương. Phương pháp enzym CHOD-PAP. Dải đo: 8.1 – 700 mg/dL Thành phần thuốc thử: 4-Chlorophenol 4.7 mM 4-Aminoantipyrine 1 mM Cholesterol esterase (CHE) ≥ 500 U/L Cholesterol oxidase (CHOD)≥ 500 U/L Peroxidase (POD) ≥1000 U/L | 8 x 50 mL | Hộp | 4
41 | Hóa chất xét nghiệm lipid Triglycerid | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides. Iso 13485. Phương pháp GPO-POD. Dải đo: 10.9 – 1300 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH: 6,8): 240 mM Peroxidase: > 5000 U/L Glycerokinase: > 1000 U/L Lipoprotein Lipase: > 15000 U/L ATP: 4,5 mM TOOS: 4.8 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) 4-Aminoantipyrine: < 15 mM GPO: > 55000 U/L Chất không phản ứng, chất bảo quản | 4x50ml (R1) + 4x12,5ml (R2) | Hộp | 5
42 | Hóa chất xét nghiệm mỡ máu cao HDL Cholesterol | Hoá chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol. Iso 13485. Phương pháp Immunosuppression. Dải đo: 0-180 mg/dL. vitro. Thành phần Anti-human-β-Lipoprotein antibody HDL-Cholesterol Esterase 0,8 IU/mL HDL-Cholesterol Oxidase 4,4 IU/mL Peroxidase 1,7 IU/mL Ascorbate Oxidase 2,0 IU/mL Good’s buffer pH=7,0 30 mM N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS) : 0,20 mM 4-aminoantipyrine 0,67 mM Thành phần không phản ứng và chất bảo quản | 4x27ml (R1) + 4x9ml (R2) | Hộp | 12
43 | Hóa chất định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid; dải đo:Huyết thanh: 0,5 – 30 mg/dL Nước tiểu: 0,4 – 550 mg/dL e; phương pháp Uricase/PAP; ISO 13458 Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) 4-aminoantipyrine: 1 mM Peroxidase: >15 KU/L Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Uricase: > 260 U/L Chất không phản ứng, chất bảo quản.. | 4x50ml + 4x50ml | Hộp | 2
44 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm chống viêm CRP | Hoá chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex. Iso 13485. Phương pháp Turbidimetry. Dải đo 0,12-160 mg/l Thành phần: Thuốc thử R1 Tris buffer pH 7.4 Polymer để tăng tốc phản ứng kết tụ. Thành phần không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử R2 Kháng thể đơn dòng kháng protein CRP của người gắn trên các hạt latex. Thành phần không phản ứng, chất bảo quản. | 4x9ml (R1) + 4x9ml (R2) | Hộp | 5
45 | Calib chất chuẩn cho xét nghiệm CRP | Iso 13485 hoặc tương đương/ Calib cho xét nghiệm CRP | Level 1: 1x1ml; Level 2: 1x1ml; Level 3: 1x1ml; Level 4: 1x1ml; Level 5: 1x1ml | Hộp | 2
46 | QC cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 1) | *Tính năng: Chất kiểm tra mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục *Quy cách: 1x3ml/Lọ *Thành phần :Chất lỏng, chất kiểm soát dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia và chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x3ml | Lọ | 1
47 | QC cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 2) | *Tính năng: Chất kiểm tra mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục *Quy cách: 1x3ml/Lọ *Thành phần :Chất lỏng, chất kiểm soát dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia và chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485. | 4x3ml | Lọ | 1
48 | Calib chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Iso 13485 hoặc tương đương/ Bột đông khô/ Calib cho các xét nghiệm | 1x5ml | Lọ | 8
49 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa máy sinh hóa, Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần: Sodium, hydroside, Polyethylene glycol (PEG), Sodium lauryl ether sulfste (SLES), Nước, phụ gia an toàn khác. Phù hợp với máy sinh hóa AU | 5 lít | Can | 3
50 | QC cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (mức 1) | Iso 13485/ Bột đông khô/ QC cho các xét nghiệm | 1x5ml | Lọ | 10
51 | QC cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (mức 2) | Iso 13485/ Bột đông khô/ QC cho các xét nghiệm | 1x5ml | Lọ | 10
52 | Hóa chất xét nghiệm mỡ máu LDL Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol; Dải đo: 0.08 – 300.0 mg/dL; phương pháp Immunosuppression; ISO 13458 . Thành phần Good’s Buffer (pH 6.8) 25 mmol/L 4-AMP: 0.8 mmol/L Cholesterol Oxidase (CHO): 3.7 ΙU/mL Cholesterol Esterase (CHE): 3.7 IU/mL Peroxidase (POD): 4.9 IU/mL Chất xúc tác: 743 IU/mL Chất không phản ứng và chất bảo quản. | 4x27ml (R1) + 4x9ml (R2) | Hộp | 3
53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c Phương pháp: Phương pháp đo độ đục miễn dịch latex Thành phần thuốc thử Thuốc thử 1 (R1) Dung dịch đệm Glycine: 15mmol/L Latex: 0,1% Thuốc thử 2 (R2) Dung dịch đệm Glycine: 60mmol/L Kháng thể đơn dòng HbA1c của chuột kháng người: >0,03mg/ml Lyse (R3) Dung dịch đệm : 50mmol/L Chất ổn định: 0,5% Dải đo: 2-16 % | R1: 1×60 ml R2:1×20 ml Lyse: 2×90 ml | Hộp | 3
54 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Loại thuốc thử: Đông khô Thành phần： Máu toàn phần của người, huyết sắc tố glycosyl hóa; | 4 x 0,5 ml | Hộp | 1
55 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Loại thuốc thử: Đông khô Thành phần： Máu toàn phần của người, huyết sắc tố glycosyl hóa; | 2 x 0,5ml | Hộp | 1
56 | Hóa chất xét nghiệm viêm tụy Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase. Iso 13485. Phương pháp IFCC. Dải đo Huyết thanh: 3.1 – 2000 IU/L Nước tiểu:1.6 – 4000 IU/L Thuốc thử 1 (R1) PIPES, pH 7,0 : 134 mM MgCL2 : 12,5 mM Glucosidase >7,5 KU Chất không phản ứng và chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) EPS : 8 mM Chất không phản ứng và chất bảo quản. | 4x32ml (R1) + 4x8ml (R2) | Hộp | 1
57 | Hóa chất xét nghiệm gama GT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT. Iso 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFCC. Dải đo:2.5 – 1000 U/L Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 8,2):160 mM Glycyl-Glycine:200 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Tris buffer (pH 8,2): 20 mM GLUPA-C:8 mM Chất không phản ứng, chất bảo quản | 4x40ml + 4x40ml | Hộp | 2
58 | Bóng đèn halogen dùng cho máy xét nghiệm hoá sinh, 12V 20W. | Bóng đèn quang học, nguồn sáng, cho đèn trắc quang, 12Vdc 20W. Làm bằng kim loại, thủy tinh, nhựa. | 1 cái | Cái | 2
59 | Xi lanh hút dịch dùng cho máy xét nghiệm hoá sinh. | Dùng để phân phối và hút một lượng mẫu chính xác. Làm bằng thủy tinh, nhựa, kim loại. Chiều dài 8,9 cm (+/-0,1 cm). Đường kính piston (phần kim loại): 2,0 mm (+/- 0,2 mm). | 1 cái | Cái | 1
60 | Xi lanh dùng cho máy xét nghiệm hoá sinh. | Dùng để phân phối và hút một lượng chính xác thuốc thử/ dung dịch đệm ISE. Làm bằng thủy tinh, nhựa và vật liệu kim loại, dài 8,9 cm(+/- 0,1 cm). Đường kính piston (phần kim loại): 5,0 mm (+/- 0,2 mm). | 1 Chiếc | Chiếc | 1
I.3 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac α MEK-6420K
1 | Dung dịch pha loãng | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sul phate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Có CFS các nước G7 | Can 18L | Can | 90
2 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm Huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Có CFS các nước G7 | Can 500 ml | Can | 45
3 | Dung dịch rửa đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng nhạt Mùi: khó chịu Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit 1.3% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Có CFS các nước G7 | Can 5L | Can | 2
4 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Có CFS các nước G7 | Lọ 2 ml | Lọ | 13
5 | Dung dịch rửa | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Có CFS các nước G7 | Can 5L | Can | 13
6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 7 ngày Có CFS các nước G7 | Lọ 2ml | Lọ | 1
7 | Dây bơm máy huyết học | Dạng vật liệu: TPE Độ cứng: 64 Shore A Hấp tiệt trùng: Có Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có Nhiệt độ tối thiểu: -40˚C Nhiệt độ tối đa: 135˚C | Túi 1 chiếc | Chiếc | 3
8 | Phin lọc cho máy huyết học | Mật độ: 0.9 g/cm3 Đàn hồi kéo: 1400 MPa Độ bền kéo: 33 MPa Hệ số uốn: 1400 MPa Độ bền uốn: 40 Mpa Nhiệt độ biến dạng: 85˚C | Túi 10 chiếc | Chiếc | 3
I.4 | Máy xét nghiệm huyết học MEK 9100K Nihon Kohden
1 | Dung dịch pha loãng | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sul phate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Có CFS các nước G7 | Can 18L | Can | 90
2 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đo Hemoglobin | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Có CFS các nước G7 | Can 250 ml | Can | 15
3 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần:Sodium alkyl ether sul phate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Có CFS các nước G7 | Can 250 ml | Can | 15
4 | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần Bạch cầu | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sul phate: 0.069% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Có CFS các nước G7 | Can 2L | Can | 3
5 | Dung dịch rửa đậm đặc cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần Bạch cầu | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần Có CFS các nước G7 | Bộ (3x15 ml) | Bộ | 5
6 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng +Màu: đỏ sẫm +Độ pH: trung tính +Tính tan: tan trong nước +Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú +Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C +Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Có CFS các nước G7 | Lọ 3 ml | Lọ | 13
7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 7 ngày Có CFS các nước G7 | Lọ 2ml | Lọ | 1
8 | Phin lọc cho máy huyết học | Mật độ: 0.9 g/cm3 Đàn hồi kéo: 1400 MPa Độ bền kéo: 33 MPa Hệ số uốn: 1400 MPa Độ bền uốn: 40 Mpa Nhiệt độ biến dạng: 85˚C | Túi 10 chiếc | Chiếc | 3
II | Phần II. Phần Đông máu, Điện giải, HbA1c, Miễn dịch
II.1 | Máy đông máu bán tự động Coadata4004
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | Hiệu suất: Tính lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả xét nghiệm lặp lại với mẫu huyết tương kiểm soát không nên vượt quá 5% Thành phần chính: R1:0.05% Ellagic acid, 0.2% cephalin, 0.2% sodium chloride, 0.1% Sodium benzoate R2:0.3% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x5ml + CaCl2: 5x5ml | Hộp | 1
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị mong đợi: PTR: 1.0 ± 0.15; INR: 0.8-1.24 Thành phần chính: 1.4% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate, 2.5% aminoacetic acid, 0.15% sodium chloride, 2.5% rabbit brain powder Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml | Hộp | 1
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TT | Phạm vi tham chiếu cho chỉ số bình thường: 8-14 giây Thành phần chính: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 0.1% Tris, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml | Hộp | 1
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | Giá trị tham khảo Fibrinogen: 2.0-4.0 g/L Giá trị dự kiến: Phương pháp Clauss Fibrinogen (mg/dL) 150 - 400 Thành phần chính: R1: 1% thrombin, 0.1% Sodium benzoate, 1% aminoacetic acid, 1.3% sodium chloride, 0.05% Tris R2: 0.68% imidazole, 0.5% sodium chloride, 0.3% hydrochloric acid Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x5ml + Buffer: 3x30ml | Hộp | 1
5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB | Giá trị tham chiếu: PT 10-14s; APTT: 26-36s; FIB: 2-4g/L; TT: 8-14s. Thành phần chính: Bovine plasma Sodium citrate anticoagulant <0.4% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml | Hộp | 1
6 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tính chất vật lý: chất lỏng màu vàng nhạt. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml | Chai | 1
7 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Độ ổn định chưa mở là 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở 2-35°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 50ml | Lọ | 1
II.2 | Hóa chất cho Máy phân tích điện giải tự động Auto ISE500- MTI Diagnostics GmbH/Đức
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Cal A: 650ml Cal B: 200ml | Hộp | 35
2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Đặc tính hiệu suất: + Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% + Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% + Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml | Hộp | 5
3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml | Hộp | 4
4 | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3x2ml | Hộp | 6
5 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
6 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
7 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
8 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca++ | Điện cực Ca electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 3
9 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
10 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1
11 | Dây bơm dùng cho máy xét nghiệm | Dây bơm Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1
12 | Dung dịch nạp điện cực Na/K/Cl/Ca/pH | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Nồng độ từng phần: K+ 5mmol/L, Na+ 125mmol/L, Cl- 145mmol/L, Ca2+ 10mmol/L, pH 7.6 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x0.8ml | Hộp | 2
13 | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu | Thành phần chính: KCl Nồng độ: K+ 4mol/L, Cl- 4mol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20ml | Lọ | 1
II.3 | Hóa chất cho Máy phân tích HbA1c tự động HA- 1200- MTI Diagnostics GmbH/Đức
1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 950ml | Túi | 24
2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 170mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 700ml | Túi | 12
3 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Độ chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2300ml | Can | 24
4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml | Hộp | 3
5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml | Hộp | 3
6 | Cột sắc ký | Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc/ hộp | Chiếc | 1
7 | Phin lọc | Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc/ túi | Chiếc | 6
II.4 | Hoá chất dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang iFIA-100 (FIAflex)/Acon Biotech
1 | Khay thử xét nghiệm định lượng TSH | Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang dòng chảy bên dựa trên nguyên tắc kẹp kép để phát hiện định lượng TSH. Một kháng thể đơn dòng kháng TSH được kết hợp với các hạt huỳnh quang và được xử lý trước trên bảng nhãn. Một kháng thể đơn dòng kháng TSH khác được phủ sẵn trên màng. Thành phần: Cassette xét nghiệm chứa kháng thể kháng TSH trong miếng nhãn và phủ lên màng. Cung cấp gồm: Băng thử. Ống pha loãng mẫu. Hướng dẫn sử dụng. Đọc kết quả sau 15 phút. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 25 test | Hộp | 50
2 | Khay thử xét nghiệm định lượng fT3 | Là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang dòng chảy bên dựa trên nguyên lý sandwich để phát hiện định lượng fT3 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Thành phần: Khay thử chứa kháng thể kháng T3 trong miếng dán nhãn và được phủ trên màng Cung cấp gồm: Khay thử, Ống pha loãng mẫu Đọc kết quả sau 15 phút.Phạm vi tuyến tính: 0.8-61 pmol/L. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 25 test | Hộp | 50
3 | Khay thử xét nghiệm định lượng fT4 | Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang dòng chảy bên dựa trên nguyên lý cạnh tranh để phát hiện định lượng fT4 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Thành phần: Khay thử chứa kháng thể kháng T4 trong miếng dán nhãn và kháng nguyên T4 được phủ trên màng. Cung cấp gồm: Khay thử, ống pha loãng mẫu. Hướng dẫn sử dụng: Đọc kết quả sau 15 phút Phạm vi tuyến tính : 1.0 – 100 pmol/L. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 25 test | Hộp | 50
III | Phần 3. Test xét nghiệm, hoá chất sinh phẩm khác |  |  | 0
1 | Test nước tiểu 11 thông số | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Thành phần thuốc thử Ascorbic acid: 2,6-dichlorophenolindophenol 0.7 % Bilirubin: diazonium salt 3.1 % Máu: tetramethylbenzidine-dihydrochloride 2.0 %, isopropylbenzol-hydroperoxide 21.0 % Glucose: glucose oxidase 2.1 %; peroxidase 0.9 %; otolidine-hydrochloride 5.0 % Ketones: sodium nitroprusside 2.0 % Bạch cầu: carboxylic acid ester 0.4 %; diazonium salt 0.2 % Nitrite: tetrahydrobenzo[h]quinolin-3-ol 1.5 %; sulfanilic acid 1.9 % pH: methyl red 2.0 %; bromothymol blue 10.0 % Protein: tetrabromophenol blue 0.2 % Tỉ trọng: bromothymol blue 2.8 % Urobilinogen: diazonium salt 3.6 % | 150 test/ hộp | Hộp | 120
2 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test/hộp | Hộp | 100
3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 1 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 1, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ 8ml | Lọ | 5
4 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 2 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ 8ml | Lọ | 5
5 | Khay thử xét nghiệm định tính Kháng thể IgG/IgM của virus Dengue | Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Vạch IgG: ﻿- Độ nhạy: 97.3% (95%CI: 85.8%-99.9%) - Độ đặc hiệu: 99.3%. (95%CI: 97.5%-99.9%) - Độ chính xác : 99.1% (95%CI: 97.3%-99.8%) Vạch IgM: ﻿ - Độ nhạy: 96.9% (95%CI: 83.8%-99.9%) - Độ đặc hiệu: 98.9%. (95%CI: 96.9%-99.8%) - Độ chính xác : 98.7% (95%CI: 96.8%-99.7%). Thời gian đọc kết quả trong vòng 20-25 phút, Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 30 test/ hộp | Test | 100
6 | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | - Mẫu bệnh phẩm: Dịch tỵ hầu - Kết quả lâm sàng cúm A: + Độ nhạy: 92.3% (95% CI: 84.2%–96.4%) + Độ đặc hiệu: 99.2% (95% CI: 97.3%–99.8%) + Độ chính xác: 97.7% (95% CI: 95.5%–98.8%) - Kết quả lâm sàng cúm B: + Độ nhạy: 90,8%(CI 95%: 81.3% – 95.7%) + Độ đặc hiệu: 98,9% (CI 95%: 96.9% – 99.6%) + Độ chính xác: 97.4% (CI 95%: 95.1% – 98.6%) Không phản ứng chéo với: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Human respiratory syncytial virus, Human adenovirus... - Đọc kết quả tại 15 phút Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20 test/ hộp | Test | 200
7 | Test thử đường huyết | Test thử đường huyết đi cùng máy SD Codefree Hiệu suất của người dùng được thực hiện theo ISO 15197: 2015. 100% trong khoảng ± 15mg / dL (0,83 mmol / L) của các giá trị phòng thí nghiệm y tế ở nồng độ glucose dưới 100mg / dL (5,55mol / L) và 100% trong vòng ± 15% giá trị phòng thí nghiệm y tế ở nồng độ glucose bằng hoặc cao hơn 100mg / dL (5,55 mmol / lL). ” | Hộp 50 que thử / 2 lọ | Test/ Que | 3000
8 | Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (test HP dạ dày) | Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện kháng thể kháng H.pylorri Độ nhạy tương quan: 94.88%, ( CI 95%: 92.23% – 96.66%) Độ đặc hiệu tương quan: 95.38%, (CI 95%: 93.64% – 96.66%) Độ chính xác: 95.21% (1093/ 1148) (CI 95%: 93.82% – 96.30%). Bảo quản ở nhiệt độ 2-30 độ C | 40 test/ hộp | Test | 200
9 | Rapid Anti-HCV Test ( Test nhanh phát hiện kháng thể viêm gan C) | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - ﻿Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người | 50 test/ hộp | Test | 800
10 | Rapid Anti HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1&2) | Là test xét nghiệm nhanh sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng thể vi rút suy giảm miễn dịch ở người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 99.59% (95%Cl: 98.79%-99.91%), - Độ đặc hiệu: 99.87%, - Độ chính xác: 99.84% (95%Cl: 99.72%-99.91%) -Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. Vạch kết quả: Kháng thể người IgG-Fc McAb. Vạch chứng: Anti-HIV McAb. Kết quả đọc ở phút 15 và không diễn giải sau 20 phút | 50 test/ hộp | Test | 1500
11 | One Step HBsAg Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B) | Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.88%. Độ chính xác: 99.91% Thành phần hoạt chất test thử: IgG chuột kháng HBsAg-04; IgG chuột kháng HBsAg, IgG dê kháng chuột. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 50 test/ hộp | Test | 1500
12 | Test ma túy 5 chân MOP/COD/HER/ THC/AMP (Nước tiểu) | Là loại xét nghiệm nhanh miễn dịch sắc ký * Đạt tiêu chuẩn ISO, CE - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Ngưỡng phát hiện: AMP: ≤ 500 ng/mL, COD: ≤ 300ng/mL, HER: ≤10 ng/mL, MOP: ≤ 300ng/mL, THC: ≤ 50 ng/mL, - Các thông số kỹ thuật: % phù hợp với Sắc ký khí ghép khối phổ Độ nhạy tương đối:≥ 99% . Độ đặc hiệu tương đối:≥ 99,8% Độ chính xác:≥ 99,3% . Không tham gia phản ứng chéo với các chất như: Pseudoephedrine hydrochloride,Dextromethorphan hydrobromide... Thời gian đọc kết quả: Trong 10 phút | 25 test/ hộp | Test | 8000
13 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D,dòng (clone): (P3X61 + P3X21223B10 + P3X290 + P3X35) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-D IgG/IgM monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 10mL/lọ, 1 lọ/hộp | Lọ | 5
14 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B,dòng (clone): (152D12 + 9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-AB monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 10mL/lọ, 1 lọ/hộp | Lọ | 20
15 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, dòng (clone): (9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-A monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Blue colour Stain (≤ 0.1 ml/L) Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 10mL/lọ, 1 lọ/hộp | Lọ | 20
16 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B,dòng (clone): (9621A8) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-B monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Yellow colour Stain (≤ 0.09 ml/L) Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 10mL/lọ, 1 lọ/hộp | Lọ | 20
17 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin chai 250 mL, Acid Alcohol (hydrochloric acid in ethanol) chai 250 mL và Methylene Blue chai 250 mL. Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Bộ 3 chai 250ml | Bộ | 3
18 | Bộ nhuộm gram | Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250 mL, Lugol chai 250 mL, Decolorizer (alcohol–acetone) chai 250 mL và Safranin chai 250 mL. Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 2
19 | Dung dịch Lugol | Dung dịch thành phần của thuốc nhuộm Gram | Chai 500ml | Chai | 5
20 | Cloramin B (dạng bột) | Tinh thể màu trắng, hàm lượng clo hoạt động 25% | Thùng 25kg | Kg | 50
21 | Dầu soi kính | Chất lỏng, màu vàng nhạt. Đóng gói chai 500ml | Chai 500ml | Chai | 1
22 | Gel bôi trơn | Gel gốc nước, có tác dụng hỗ trợ bôi trơn và tăng độ ẩm âm đạo. Dùng trong khám phụ khoa, thụt rửa đường tiết niệu, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng. Thành phần chính: Purified water, glycerine…Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2015 | Tuýp 82g | Tuýp | 10
23 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Tổng số vi sinh vật khí hiếu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Độ PH: 6.5 - 7.5. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Can 5 lít | Can | 50
24 | Dầu Parafin | Dầu paraffin lỏng, không màu, trong suốt, không mùi | Chai 500ml | Chai | 10
25 | Vôi soda | Vôi soda hấp thụ CO2 dùng trong y tế, dùng cho máy gây mê. | Can 4.15kg | Can | 2
26 | Than Hoạt | Than hoạt tính dạng bột | Túi 500gram | Kg | 1